附件五 临床检验定量测定项目的室内质量控制监测项目允许不精密度（变异系数）要求

以下列表提供了常见临床检验定量项目的允许不精密度（CV）要求，其中：1）有卫生行业标准的项目，即将该标准作为此项目的允许CV要求；2）无卫生行业标准的项目，可参考1/3室间质量评价标准（允许总误差）、基于生物学变异的适当/最低/最佳质量规范，或根据实验室自己建立的质量要求，最终确定各项目的允许CV要求。

| 编号 | 样本类型 | 项目 | 允许CV（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血清 | 钾(K) | 2.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 2 | 血清 | 钠(Na) | 1.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 3 | 血清 | 氯(Cl) | 1.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 4 | 血清 | 钙(Ca) | 2.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 5 | 血清 | 磷(P) | 4.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 6 | 血清 | 血糖(Glu) | 3.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 7 | 血清 | 尿素(Urea) | 3.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 8 | 血清 | 尿酸(UA) | 4.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 9 | 血清 | 肌酐(Cre) | 4.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 10 | 血清 | 白蛋白(Alb) | 2.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 11 | 血清 | 总蛋白(TP) | 2.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 12 | 血清 | 总胆固醇(TC) | 3.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 13 | 血清 | 甘油三酯(TG) | 5.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 14 | 血清 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 6.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 15 | 血清 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 6.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 16 | 血清 | 总胆红素(TBil) | 6.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 17 | 血清 | 碱性磷酸酶(ALP) | 5.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 18 | 血清 | 淀粉酶(AMY) | 4.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 19 | 血清 | 肌酸激酶(CK) | 5.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 20 | 血清 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 4.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 21 | 血清 | 直接胆红素(DBil) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：18.4 最低：27.6 最佳：9.2 |
| 22 | 血清 | 铁(Fe) | 6.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 23 | 血清 | 总铁结合力(TIBC) | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 24 | 血清 | 镁(Mg) | 5.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 25 | 血清 | 锂(Li) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 26 | 血清 | 铜(Cu) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：2.5 最低：3.68 最佳：1.225 |
| 27 | 血清 | 锌(Zn) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：4.7 最低：6.98 最佳：2.325 |
| 28 | 血清 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | 3.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 29 | 血清 | α-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 30 | 血清 | 胆碱酯酶 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：3.5 最低：5.25 最佳：1.75 |
| 31 | 血清 | 脂肪酶 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：11.6 最低：17.33 最佳：5.775 |
| 32 | 血清 | 肌酸激酶-MB (CK-MB) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.45 最低：5.18 最佳：1.725 |
| 33 | 血清 | 肌红蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：7 最低：10.43 最佳：3.475 |
| 34 | 血清 | 肌钙蛋白I | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：7 最低：10.50 最佳：3.5 |
| 35 | 血清 | 肌钙蛋白T | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 36 | 血清 | 超敏CRP | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 37 | 血清 | 总胆固醇(TC) | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 适当：2.7 最低：4.05 最佳：1.35 |
| 38 | 血清 | 甘油三酯(TG) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：10.5 最低：15.68 最佳：5.225 |
| 39 | 血清 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.6 最低：5.33 最佳：1.775 |
| 40 | 血清 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：4.2 最低：6.23 最佳：2.075 |
| 41 | 血清 | 脂蛋白a(Lp(a)) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：4.3 最低：6.38 最佳：2.125 |
| 42 | 血清 | 载脂蛋白A1 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.3 最低：4.88 最佳：1.625 |
| 43 | 血清 | 载脂蛋白B | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.5 最低：5.18 最佳：1.725 |
| 44 | 血气 | pH | 1/3室间质量评价标准（0.54）：0.18 适当：0.1 最低：0.15 最佳：0.05 |
| 45 | 血气 | PO2 | 1/3室间质量评价标准（8）：2.67 |
| 46 | 血气 | PCO2 | 1/3室间质量评价标准（8）：2.67 适当：2.4 最低：3.60 最佳：1.2 |
| 47 | 血气 | K+ | 1/3室间质量评价标准（6）：2 |
| 48 | 血气 | Na+ | 1/3室间质量评价标准（4）：1.33 |
| 49 | 血气 | Cl- | 1/3室间质量评价标准（4）：1.33 |
| 50 | 血气 | Ca2+ | 1/3室间质量评价标准（5）：1.67 |
| 51 | 血清 | IgG | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：2.3 最低：3.38 最佳：1.125 |
| 52 | 血清 | IgM | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：3 最低：4.43 最佳：1.475 |
| 53 | 血清 | IgA | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：2.7 最低：4.05 最佳：1.35 |
| 54 | 血清 | IgE | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 55 | 血清 | C3 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：2.6 最低：3.90 最佳：1.3 |
| 56 | 血清 | C4 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4.5 最低：6.68 最佳：2.225 |
| 57 | 血清 | CRP | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：21.1 最低：31.65 最佳：10.55 |
| 58 | 血清 | RF | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4.3 最低：6.38 最佳：2.125 |
| 59 | 血清 | ASO | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 60 | 血清 | 转铁蛋白(TRF) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：1.5 最低：2.25 最佳：0.75 |
| 61 | 血清 | 前白蛋白(PA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：5.5 最低：8.18 最佳：2.725 |
| 62 | 血清 | 总T3(T3) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4.4 最低：6.53 最佳：2.175 |
| 63 | 血清 | 游离T3(FT3) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4 最低：5.93 最佳：1.98 |
| 64 | 血清 | 总T4(T4) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：2.5 最低：3.68 最佳：1.225 |
| 65 | 血清 | 游离T4(FT4 ) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：2.9 最低：4.28 最佳：1.43 |
| 66 | 血清 | 促甲状腺素(TSH) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：9.7 最低：14.48 最佳：4.825 |
| 67 | 血清 | 皮质醇 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：10.5 最低：15.68 最佳：5.225 |
| 68 | 血清 | 促卵泡成熟激素(FSH) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：3.9 最低：5.93 最佳：1.98 |
| 69 | 血清 | 促黄体生成素(LH) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：7.3 最低：10.88 最佳：3.625 |
| 70 | 血清 | 孕酮(P) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 71 | 血清 | 催乳素(PRL) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：11.5 最低：17.25 最佳：5.75 |
| 72 | 血清 | 睾酮(T) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4.7 最低：6.98 最佳：2.325 |
| 73 | 血清 | 雌二醇(E2) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：9.1 最低：13.58 最佳：4.525 |
| 74 | 血清 | C-肽(C-P) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：8.3 最低：12.45 最佳：4.15 |
| 75 | 血清 | 叶酸(FA) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：12 最低：18.00 最佳：6 |
| 76 | 血清 | 胰岛素(INS) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：10.6 最低：15.83 最佳：5.275 |
| 77 | 血清 | 维生素B12 (VB12) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 78 | 血清 | 25-羟维生素D2 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 79 | 血清 | 25-羟维生素D3 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 80 | 血清 | 总维生素D | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 81 | 血清 | 甲胎蛋白(AFP) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33(肿瘤标志物) 适当：6.1 最低：9.15 最佳：3.05 |
| 82 | 血清 | 癌胚抗原(CEA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：6.4 最低：9.53 最佳：3.175 |
| 83 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 84 | 血清 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：9.1 最低：13.58 最佳：4.525 |
| 85 | 血清 | CA 125 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：12.4 最低：18.53 最佳：6.175 |
| 86 | 血清 | CA 15-3 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：3.1 最低：4.58 最佳：1.525 |
| 87 | 血清 | CA 19-9 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：8 最低：12.00 最佳：4 |
| 88 | 血清 | β2-微球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：3 最低：4.43 最佳：1.475 |
| 89 | 血清 | 铁蛋白 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：7.1 最低：10.65 最佳：3.55 |
| 90 | 血清 | 总Beta-HCG (b-HCG) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 91 | 血清 | 游离PSA(F-PSA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 92 | 全血 | 环孢霉素(CSA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 93 | 全血 | 他克莫司(FK506) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 94 | 全血 | 西罗莫司(雷帕霉素) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 95 | 全血 | 红细胞叶酸 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：6 最低：9.00 最佳：3 |
| 96 | 血清 | 卡马西平 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 97 | 血清 | 地高辛 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 98 | 血清 | 苯妥英 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 99 | 血清 | 茶碱 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 100 | 血清 | 丙戊酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 101 | 全血 | 糖化血红蛋白A1c | 1/3室间质量评价标准（8）：2.67 适当：1.7 最低：2.55 最佳：0.85 |
| 102 | 血清 | 脑钠肽(BNP) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 103 | 血清 | N末端前脑钠肽（NT-pro BNP） | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：10.4 最低：15.6 最佳：5.2 |
| 104 | 尿液 | 钙（Ca） | 1/3室间质量评价标准（31）：10.33 适当：13.1 最低：19.65 最佳：6.55 |
| 105 | 尿液 | 氯（Cl） | 1/3室间质量评价标准（26）：8.67 |
| 106 | 尿液 | 肌酐(Cre) | 1/3室间质量评价标准（17）：5.67 适当：15.4 最低：23.17 最佳：5.5 |
| 107 | 尿液 | 葡萄糖(Glu) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 108 | 尿液 | 镁（Mg） | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：19.2 最低：28.73 最佳：9.575 |
| 109 | 尿液 | 白蛋白（Alb） | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：18 最低：27.00 最佳：9 |
| 110 | 尿液 | 磷（P） | 1/3室间质量评价标准（23）：7.67 适当：9 最低：13.50 最佳：4.5 |
| 111 | 尿液 | 钾（K） | 1/3室间质量评价标准（29）：9.67 适当：12.2 最低：18.30 最佳：6.1 |
| 112 | 尿液 | 总蛋白（TP） | 1/3室间质量评价标准（44）：14.67 适当：17.8 最低：26.63 最佳：8.875 |
| 113 | 尿液 | 钠（Na） | 1/3室间质量评价标准（26）：8.67 适当：14.4 最低：21.53 最佳：7.175 |
| 114 | 尿液 | 尿素(Urea) | 1/3室间质量评价标准（21）：7 适当：8.7 最低：13.05 最佳：4.35 |
| 115 | 尿液 | 尿酸(UA) | 1/3室间质量评价标准（24）：8 适当：9.3 最低：13.88 最佳：4.625 |
| 116 | 尿液 | 淀粉酶(AMY) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：19.5 最低：29.25 最佳：9.75 |
| 117 | 血清 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C（Cystatin C） | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：2.3 最低：3.45 最佳：1.15 |
| 118 | 全血 | 血红蛋白(Hb) | 2.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 119 | 全血 | 白细胞(WBC) | 6.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 120 | 全血 | 红细胞(RBC) | 2.5（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 121 | 全血 | 血小板(PLT) | 8.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 122 | 全血 | 血细胞比容(HCT) | 4.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 123 | 全血 | 平均红细胞体积(MCV) | 2.5（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 124 | 全血 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 2.5（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 125 | 全血 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 3.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 126 | 血浆 | 血浆凝血酶原时间(PT) | 6.5(正常样本) （卫生行业标准WS/T 406-2012） 10.0（异常样本）（卫生行业标准WS/T 406-2012） 1/3室间质量评价标准（15）：5 |
| 127 | 血浆 | 激活部分凝血活酶时间(APTT) | 6.5(正常样本) （卫生行业标准WS/T 406-2012） 10.0（异常样本）（卫生行业标准WS/T 406-2012） 1/3室间质量评价标准（15）：5 适当：1.4 最低：2.03 最佳：0.675 |
| 128 | 血浆 | 纤维蛋白原 | 9.0(正常样本) （卫生行业标准WS/T 406-2012） 15.0（异常样本）（卫生行业标准WS/T 406-2012） 1/3室间质量评价标准（20）：8.33 适当：5.4 最低：8.03 最佳：2.675 |
| 129 | 全血 | 红细胞沉降率( ESR) | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 130 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定：CD3+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 131 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定：CD3+CD4+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 132 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定： CD3+CD8+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 133 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定： CD3-CD16+CD56+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 134 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定： CD3-CD19+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 135 | 模拟标本 | 血液粘度 | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 136 | 全血 | 网织红细胞百分数（%） | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 137 | 血浆 | 凝血因子Ⅷ | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：2.4 最低：3.60 最佳：1.2 |
| 138 | 血浆 | 凝血因子Ⅸ | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 139 | 血浆 | D-二聚体浓度 | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 140 | 血斑 | 苯丙氨酸(Phe) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 141 | 血斑 | 促甲状腺素(TSH) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 142 | 血清 | 甲胎蛋白(AFP) | 1/3室间质量评价标准（30）：10(用于产筛) 适当：6.1 最低：9.15 最佳：3.05 |
| 143 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素 ( HCG) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 144 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素b-亚基 (β-HCG) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 145 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素游离b-亚基 ( Free β-HCG) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 146 | 血清 | 游离雌三醇（uE3） | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 147 | 全血 | 血铅 | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 |
| 148 | 全血 | 便携式血糖检测仪 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 149 | 脑脊液 | 白蛋白(Alb) | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 |
| 150 | 脑脊液 | 总蛋白(TP) | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 |
| 151 | 脑脊液 | 氯化物(Cl) | 1/3室间质量评价标准（5）：1.67 |
| 152 | 脑脊液 | 葡萄糖(Glu) | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 |
| 153 | 脑脊液 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 154 | 脑脊液 | IgA | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 155 | 脑脊液 | IgG | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 156 | 脑脊液 | IgM | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 157 | 脑脊液 | 乳酸 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 158 | 血清 | 同型半胱氨酸(Hcy) | 1/3 室间质量评价标准（20）：6.67 适当：4.5 最低：6.75 最佳：2.25 |
| 159 | 全血 | 铜(Cu) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：2.5 最低：3.68 最佳：1.23 |
| 160 | 全血 | 锌(Zn) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：4.7 最低：6.98 最佳：2.33 |
| 161 | 全血 | 钙(Ca) | 1/3室间质量评价标准（9.09）：3.03 |
| 162 | 全血 | 镁(Mg) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 163 | 全血 | 铁(Fe) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 164 | 血斑 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.7 最低：5.48 最佳：1.825 |
| 165 | 血斑 | 17羟孕酮 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 166 | 血斑 | 瓜氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 167 | 血斑 | 亮氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 168 | 血斑 | 甲硫氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 169 | 血斑 | 苯丙氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 170 | 血斑 | 酪氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 171 | 血斑 | 缬氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 172 | 血斑 | 游离肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 173 | 血斑 | 丙酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 174 | 血斑 | 异戊酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 175 | 血斑 | 辛酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 176 | 血斑 | 月桂酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 177 | 血斑 | 棕榈酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 178 | 血斑 | 十八碳酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 179 | 全血 | 血红蛋白A2 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 180 | 全血 | 血红蛋白F | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 181 | 血清 | 妊娠相关血浆蛋白-A(PAPP-A) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 182 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素游离b-亚基 ( Free β-HCG) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 183 | 血清 | 清蛋白 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：1.6 最低：2.33 最佳：0.775 |
| 184 | 血清 | α1球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：5.7 最低：8.55 最佳：2.85 |
| 185 | 血清 | α2球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：5.2 最低：7.73 最佳：2.575 |
| 186 | 血清 | β球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：5.1 最低：7.58 最佳：2.525 |
| 187 | 血清 | β1球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 188 | 血清 | β2球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.0 最低：4.43 最佳：1.475 |
| 189 | 血清 | γ球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 190 | 血清 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：12.2 最低：18.23 最佳：6.075 |

注：适当、最低和最佳评价标准来自根据生物学变异导出的不同层次允许变异系数